## 设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 报单价/万 | 报总价/万 | 是否进口 | 是否免税 | 保修年限 | 货期（合同签订后XX天） | 技术参数及配置（增配标红） | 省内用户单位举例及成交价格 | 报价厂商 | 联系人及电话 | 备注
1 | 冷冻高速离心机 | 1
技术要求：最大转速>15000 rpm‌；最大相对离心力: ≥20000 × g‌；加减速时间：≤20秒，支持≥9档软刹车功能；定时范围：10秒至9小时59分，支持连续离心模式。
2 | 冷冻低速离心机 | 1
技术要求：最高转速：≥4000rpm, ≤5000 rpm；最低温控：‌-9°C或以下。
3 | 梯度PCR仪 | 1
技术要求：双独立Peltier加热模块, 支持两套完全独立的实验程序并行运行, 样品总容量为96×0.2mL PCR管，兼容0.5mL PCR管、八联管及可拆分PCR板。
4 | 倒置显微镜 | 1
技术要求：无限远校正光学系统，齐焦距离≥60mm，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像；主机采用侧端口成像；透射光照明装置：内置长寿命LED照明,内置复眼透镜,使用寿命≥58000小时；机械式载物台，移动行程≥125 X 77mm，不小于五孔物镜转换器。
5 | -80冰箱 | 1
技术要求：有效容积≥480L；箱体类型：立式双开门, 上下双门双锁结构。
6 | 细胞培养箱 | 2
技术要求：气套式二氧化碳培养箱；有效容积≥180L；温度控制精度±0.1℃（37℃恒温），温度均匀性±0.3℃（37℃空载）。
7 | 数据分析服务器 | 1
技术要求：CPU: 单颗处理器物理核心数≥96，基础主频≥2.40GHz，总线程数≥192，三级缓存≥256MB；内存：768GB DDR5 4800MHz ECC REG；系统盘：≥2TB。