## 遗传医学中心采购清单
序号 | 仪器名称 | 数量 | 参考指标 | 品牌 | 型号 | 单价/万 | 总价/万 | 进口/国产 | 免税/非免税 | 保修年限（X年） | 货期（中标后XX天） | 技术参数（详细）+配置清单 | 配套耗材（若有填） | 省内用户单位举例及成交价格 | 报价供应商 | 联系人及电话 | 备注
1 | 台式大容量冷冻离心机 | 2 | 1、最大相对离心力：20,000 × g (14,000 rpm) 2、转速精准度为10rpm 3、水平转子+96孔板吊篮+角转15ml/50ml适配器
2 | 台式高速冷冻离心机 | 4 | 1、 最大相对离心力（rcf）： 21,000 × g（15,000 rpm） 2、转子可离心 1.5/2.0 mL 离心管， 5 mL 离心管， 0.2 mL PCR管 4、 温控范围：-10 °C 至 40 °C， 即使在最高转速也可保持 4 °C 5、 多种转子可选 6、 具有气密性角转、冷凝水槽
3 | 台式高速离心机 | 4 | 1、 最大相对离心力（rcf）：21,000 × g （15,000 rpm） 2、 最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管， 32 × 0.2 mL 单管/4 × 8 排管 3、 离心时间：10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整；连续离心
4 | 生物安全柜 | 6 | 气流模式30%%外排 下降气流流速 0.35m/s;流入气流流速 0.53 m/s 采用自感应风机，保证经过滤器的风压变化50%时，流量变化小于10% 采用玻璃纤维材质ULPA超空气过滤器 具有紫外灯预约功能；工作区尺寸：≥1360mm×628mm×620mm（或近似双人用）
5 | 双头PCR仪 | 6 | 1.用于扩增/PCR、克隆、 测序、 基因表达研究、 突变 2. 2 个用于荧光定量 PCR 检测的模块 3.具有温度梯度功能的双 48 孔快速反应模块
6 | 细胞培养箱 | 8 | 内部容积(升)≥170L 标准搁板数量/多搁板数量(块)3/10；温度控制范围，室温+3℃~55℃；干热灭菌系统，六面直热 温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度±0.1℃（在37℃） CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%，（在37℃、5%CO2时）
7 | 梯度PCR仪 | 2 | 模块配置: 96孔 温度变化速率: 6.0°C/sec 热量均匀性: <0.5°c （达到95°c后30秒) 热量准确度: ±0.25°C（35 到99.9°C） 热量范围: 0°C 至 100°C 程序数量: >1,000 protocols
8 | 显微注射仪 | 1 | 最大输入压力：150磅/平方英寸(1000kPa) 最大输出压力：0-90磅/平方英寸(600kPa) 最大输出维持压：0.2-10磅/平方英寸(1.4-69kPa) 最大真空输入：30.0英寸汞柱(101 kPa). 最大真空输出：29.9英寸汞柱(101 kPa) 压力调节器精度：0.1% 输入连接头：快速连接（外径1/4 英寸连接管） 控制时间模式：门控(手动) 或定时； 工作启动：手动，外部输入或脚踏开关 定时时间控制最大范围：10秒； 门控时间控制最大范围：无限； 时间控制精度：0.1毫秒； 脉冲宽度：定时模式下为100毫秒到10 秒；
9 | 正置显微镜 | 1 | 1，复消色差光路 2，具有明场，偏关,功能。 3， 6位电动物镜转换器，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。 4，物镜，所有物镜均为荧光专用物镜，： 5X (NA=0.12)平场消色差物镜、 10X (NA=0.25)平场半复消色差物镜、 20X (NA=0.80)平场复消色差物镜、 40X(NA>1) 平场复消色差物镜；40X油镜；100X油镜 全自动荧光滤块转换：只需按一个键即实现不同颜色的荧光激发 5，高冷敏度显微专用数码CCD：数字式科研级数码、彩色冷CCD ，用于明场及荧光图像捕捉。
10 | 细胞核转染仪 | 1 | 主要用于将外部的DNA、siRNA、mRNA、蛋白、多肽等多种底物转入至细胞里面，进行基因功能、蛋白功能以及其它诸如信号通路或者小分子药物的研究。 二、技术参数： 1．针对免疫细胞、神经细胞、干细胞等几乎所有难转染的细胞系、原代细胞、悬浮细胞。 2．针对不同的细胞类型，内存优化好的转染程序； 3. 提供不同规格试剂盒，满足客户不同需要。 4．可以将DNA、RNA、oligonucleotides、PNA、肽类或蛋白等各种外源底物转入细胞内。 5.可直接将外源基因DNA/siRNA转染到细胞核内； 6. 转染细胞数量：2x105–2x107/样品。 7．非病毒介导的转染。 适用于原代细胞，包括T,B细胞和神经细胞等 10.电转体积20微升~200微升；
11 | 冷冻切片机 | 1 | 1、自动和手动除霜功能； 2、全封闭设计，冷冻箱和样本头各自独立的除霜设置； 3、双压缩机制冷，两个独立的制冷系统； 4、单独一个压缩机供给样本头制冷，保持切片过程中样本温度，样本头温度 -10到-50℃任意设定，以 1K 递进，速冻台可放 15个样品； 5、UV紫外灯杀菌； 6、机器表面银离子，抑菌； 7、切片范围:1-100um,连续设定，最小步进0.5 um； 8、最大样本:直径50*80mm； 9、水平进样:25mm； 10、垂直幅度:59mm； 11、电动粗进, 0.8mm/sec，进行修块； 12、8度精确样本定位； 13、专业冷冻消毒剂，无毒副作用，可在低温下有效杀毒；
12 | 石蜡切片机 | 1 | 半自动，样本回缩：0-250μm；水平行程：28mm；垂直行程：70mm； 标准型样本夹的样本最大尺寸60×50×40mm；水平进样速度：单圈转距100-3000μm/s
13 | 极低温冰箱 | 1 | 1、使用温度-130~-150℃可调 2、使用电压220V/50Hz 3、有效容积≥200L 6、多重保护功能（开机延时保护、密码保护功能、过热保护、系统压力过高保护等）； 7、多种故障报警（高、低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警等） 8、内外门双层密封结构，密封效果好，不易结霜，保障箱体保温性能；
14 | 超低温冰箱 | 5 | 1、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调 2、有效容积≥720 3、具有触摸屏
15 | 医用冰箱 | 12 | 温度范围:-20～-40（℃），有效容积(L)：520-600，无氟制冷
16 | 医用冷藏箱 | 3 | 温度范围: 2-8（℃）,容量: 300-340L 无氟制冷
17 | 医用冷藏箱 | 10 | 温度范围:2-8（℃）, 容量:≥1000L 无氟制冷
18 | 医用冷藏箱 | 3 | 温度控制 冷藏室温度范围从2℃到8℃。 冷冻室温度范围从-20°C到-40°C可调。 微处理器温度控制精度0.1°C（冰箱）和1°C（冷冻室） 容量:容积≧520L ，冷藏室容积≥270L，.冷冻室容积≥250L。 无氟制冷
19 | 体视荧光显微镜 | 1 | 连续变倍，变倍比≥20.5∶1，变倍范围：7.8x-160x；100%光学平场复消色差光学主机，融合光学及三光路设计 电动立柱，立柱高度≥620mm 。 配电动透射光底座，LED光源照明系统，配有BF、DF、RC等观察方式，且电动调节，照明亮度可调节，照明视野≥65mm,，使用寿命长达 ≥30,000 小时。 配4位电动荧光滤块转换器，荧光光路含双观察及第三个独立荧光激发光路。 黑白制冷荧光专用摄像头;芯片类型：SCMOS;分辨率≥420万像素;像素大小≥6.5um x 6.5um;传感器尺寸≥13mm x 13mm（一英寸） ;速度≥40fps（全幅 );暗电流≤0.14 electrons/pixel/second;动态范围: 1:33000，量子效率80%
20 | 通用电泳仪电源 | 8 | 1、电压：10–500V 2、电流：0.01–2.5A 3、功率：1–500W 4、输出类型：恒压、恒流或恒功率
21 | 高电流电泳仪电源 | 3 | 电压：5~250V，1V步进； 2.电流：0.01~3A，0.01A步进； 3.功率：最大300W，最小可调1W； 4.输出：4对电源输出，可同时运行4个电泳槽； 5.输出方式：恒压、恒流或恒功率，可编程； 6.定时：1min~99h59min； 7.具有暂停功能；
22 | 基础电泳仪电源 | 8 | 1、输出电压：10~300 V 2、电流：4~400mA 3、最大功率：75W 4、可恒流、恒压 5、输出：多对电源输出,可同时运行多个电泳槽
23 | 高电压电泳仪电源 | 3 | 1 电压：20~5000V； 1.2 电流：0.01~500mA； 1.3 电源：1~400W。 2.输出类型：恒定电压、恒定电流、恒定功率或恒定温度（可自动切换）； 3.计时器控制：1min~99h59min，完全可调； 4.伏特小时控制：99999 V-hr； 5.具有暂停/恢复功能；
24 | 紫外分光光度计 | 1 | 1. 基座检测下限：2.0ng/ul（dsDNA），0.08mg/ml（BSA）；基座检测上限：20,000ng/ul（dsDNA），800mg/ml（BSA）； 2. 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 3. 根据样品浓度进行自动匹配最佳光程； 4. 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 5. 最小样品体积≤2ul；
25 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 1、 样品容量：96孔PCR板或96x0.2mlPCR反应管 2、激光光源为: 多个不同波长LED 3、样品体积：1 - 50µl 4 、最大降温速度：≥4℃/秒 5、温度范围：0-100℃ 6、温度准确性 ：± 0.2°C 7、具有温度梯度功能; 梯度范围：30–100°C 8、线性范围：10个数量级 9、具备多重检测能力
26 | 超声破碎仪 | 2 | 超声频率：25KHz自动追频，自适应 超声标称功率：650W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1% 处理量： 0.1-500ML，需要选配不同的变幅杆 总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s
27 | 摇床 | 2 | 最高振荡频率:≧280rpm 振荡频率精度 ±1rpm 摇板振幅 Ф26mm 温控范围 4～60℃ 温度调节精度 ±0.1℃ 温度均匀度 ±1℃(at37℃)； 三层叠加式大摇床 摇板尺寸(长×宽）：单层 ≧ 928mm×530mm 最大容量：单层容量≥单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15 共一层
28 | 超净台 | 4 | 1、洁净等级：100级@≥0.5μm； 2、菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）； 3、平均风速：0.25~0.45/m/s（快、慢双速）； 4、噪音：≤62dB； 5、振动半峰值：≤0.5μm（XYZ方向）； 6.工作区尺寸≥1360×600×520㎜
29 | 恒温培养箱 | 2 | 体积≥160L
30 | 鼓风干燥箱 | 2 | 容积≥140L；垂直强迫对流；控温范围：室温+10℃~200℃；温度分辨率：0.1℃@≤100℃,1℃@＞100℃；
31 | 吸痰器/真空泵 | 20 | 1、无油润滑活塞泵； 2、手动、脚踏开关任意选用； 3、有溢流装置； 4、负压调节系统可根据需要作无级调压； 5、有安全阀、防溢装置；
32 | mini离心机 | 20 | 转速：4000转分±5%；离心量：1.5ml/2.0ml×8+0.2mlx8x2
33 | 移液器（套） | 35 | 1、采用高科技材质，重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、单道移液，具有0.1-2.5μL ，0.5-10µL，2-20μL ,10-100 µL，20-200μL，30-300 μL,100-1000 µL，0.5-5mL，1-10 mL 多种量程可选，能全面满足不同使用需求 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 5、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积
34 | 微电极拉制仪 | 1 | 拉力0-255，气压1-999，软化点1-999 拉制尖端口径最低为0.06μm，锥体长度3~15 mm，毛细管外径范1.0-2.0 mm
35 | 电动移液器 | 10 | 标配含挂架、座架和1ml适配器
36 | 脱色摇床(三维摇摆式) | 2 | 转速：5-80；震荡方式：连续倾斜角度3-15度
37 | 脱色摇床(圆周摇摆式) | 5 | 1.功率：30W；2.转速：40-240 ；3.震荡方式：回转半径15mm；
38 | 脱色摇床(往复摇摆式) | 2 | 1.功率：40W；2.转速：30-240 ；3.震荡方式：往复运动；
39 | 水浴锅(单盖) | 4 | 容积≥26L；控温范围：室温+5℃~100℃； 温度波动度：±0.5℃；温度均匀度：±0.5℃at37℃；
40 | 水浴锅（独立控温） | 3 | 容积：≥2L*3； 控温范围：室温+5℃~100℃； 3个独立控温水槽；
41 | 摇摆式混悬仪 | 2 | 功率：35W；转速：10-80转分；工作方式：上下45度摇摆
42 | 四维旋转混合仪 | 2 | 1、转速可调：10~40rpm； 2、两种不同混匀模式：试管架可任意旋转0~90º，试管架每旋转40º振荡一次； 3、单次可混匀四个以下试管架：7*10/15mL试管架、7*5/7mL试管架、15*1.5/2mL微量离心管架、21*0.5/0.8mL微量离心管架或单次混匀1个6*50mL试管架； 4、免维护马达，安静模式运转。
43 | 磁力搅拌器 | 4 | 1、加热输出功率：250W； 2、加热温度范围：50~500℃； 3、加热温度控制：LED； 4、加热速度：≥2.5K/min； 5、工作盘外形规格：≥100*100mm。
44 | 磁力搅拌器（控温） | 2 | 1.加热输出功率：250W； 2.加热温度范围：50~500℃； 3.加热温度控制：LED； 4.加热速度：≥5K/min； 5.工作盘外形尺寸：≥180*180mm； 6.温度控制器：连接接触式电子温度计。
45 | 倒置显微镜 | 4 | 配4x，10x，20x,40x镜头和40x油镜；带CCD、电脑；观察方式：明场，相称，荧光等多种观察方式
46 | 细胞计数仪 | 1 | 1、台式一体机，自带显示操作屏; 2、计数处理时间：＜9s； 3、自动对焦、自动曝光，可手动调节； 4、检测细胞/微粒样品浓度范围：1*104~1*107cells/mL； 5、检测细胞/微粒直径范围：4~60μm；
47 | 离心机 | 5 | 1.最高转速：5000r/min； 2.最大相对离心力：4390xg； 3.最大容量：4*250mL； 4.转速精度：±30r/min； 5.定时范围：1~99min； 6.整机噪声：≤65dB； 7.含水平转子、8*50mL管架、32*15mL（10/5mL适配器）管架。
48 | 金属浴 | 3 | 1.温度设置范围：0~100℃； 2.温控范围：室温以下20℃~100℃； 3.转速范围：200~1500rpm； 4..水平振幅：3mm； 5..支持运行结束4℃保存；
49 | 液氮罐（120L） | 3 | 1.几何容积：>150L 2.口径：216mm 6.静态液氮日蒸发量：0.85L
50 | PH计（高端） | 2 | PH:测量范围：-2.000-20.000;温度范围：-5-105度；ph校准点最多5点
51 | 半微量天平 | 1 | 最大秤量：52 g/120 g 可读性：0.01 mg;0.1 mg 秤盘尺寸：80mm
52 | 千分之一天平 | 2 | 1、称量范围(g)：≥220； 2、线性误差(g)：±0.002； 3、稳定时间;不超过2s； 4、秤盘尺寸(mm)：≥∅120；
53 | 百分之一天平 | 2 | 1、称量范围(g)：≥620； 2、线性误差(g)：±0.02； 3、稳定时间：不超过1.5s； 4、秤盘尺寸(mm)：≥175x195；
54 | 酶标仪 | 1 | 1孔板类型：6~384孔板 2温度控制：室温+4℃至45℃，精度≤±0.2℃@37℃ 3震荡：线性振荡，轨道，双轨道可选，振速可调 4检测速度：≤15秒/96孔板，≤30秒/384孔板。 5光源：高能氙闪灯 6荧光强度波长范围：230-850 nm 7紫外-可见吸收光检测模块波长范围：200-999nm，1nm步进 8OD分辨率：0.0001OD
55 | 流式细胞仪 | 1 | 1激光器: 60mW，488nm； 40 mW , 640nm； 2激光激发方式：激光立体空间激发方式； 3固定校准的光路设计，滤光片可以灵活插拔，不影响光路； 4荧光通道：可同时检测≥4个荧光通道信号，所有荧光通道都为带通； 5全峰宽变异系数：CV<3%； 6.采样速度≥35,000 颗粒/秒； 7可检测颗粒直径: 0.2~50 μm； 8交叉污染: <0.1%； 9含工作站，软件系统
56 | 恒温水浴摇床 | 1 | 1、旋转频率：启动～200r/min±10% 2、频率精度：±1rpm； 3、摆振幅度：≥20mm； 4、控温范围：水温～99.9℃； 5、最大容量100ml*24支或250ml*15支或500ml*11支或1000ml*6支
57 | 涡旋振荡仪 | 1 | 转速范围：600~3200rpm。
58 | 解剖显微镜 | 2 | 物镜：连续变倍0.67~4.5X，工作距离110mm；辅助物镜：0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm、0.7X/120mm、1.5X/47mm、2X/26mm；
59 | 排枪 | 3 | 1、采用高科技材质，重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、8道移液，具有0.5-10ul， 10-100 ul， 30-300ul 3种量程可选，能全面满足不同使用需求 3、 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 5、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 7、前置体积视窗位置，便于移液观察，可单手设定体积及操作
60 | 杂交箱 | 4 | 转速：10-15rpm；温度范围：室温至99.9℃；温度控制精度：±0.1℃；温度均一性：箱内：±0.3℃；瓶内：±0.1℃；杂交瓶容量：20个35×150mm杂交管 或 10个35×300mm杂交管
61 | 紫外交联仪 | 1 | 波长：365nm；紫外线曝光输出：120,000微焦耳或5分钟（可调）；紫外能量设置可达999,900微焦/平方厘米；紫外光源：CL-3000 254nm，CL-3000M 302nm，CL-3000L 365nm，CX-2000 254nm，
62 | 化学发光成像仪 | 1 | 耐腐蚀高强度金属构架机箱，12寸内嵌式触摸屏操作系统 制冷相机：科研级深度制冷CCD相机 像素矩阵：Sony ICX 695CCD芯片，2688*2200 感光效率：75%@600nm，可检测低于阿克级蛋白样品 线性范围：16Bit(0-65535) 成像面积：12x15cm
63 | 凝胶成像仪 | 1 | 图像像素5MP 量子效率75%6 信噪比≥72 dB 像素密度(灰度级)0-65535 动态范围>3.2个数量级
64 | 微波炉 | 3
65 | 蠕动泵 | 1 | 转速范围：1-300(rpm) 正反转可逆 转速分辨率：1 rpm 控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制 显示方式：3位LED转速显示 外控功能: 启停控制、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、0-10KHZ可选) 对应1-300rpm
66 | 水平电泳槽 | 6 | 1.电泳槽尺寸：≥20*42*10cm； 2.胶盘尺寸：≥15*15cm； 3.样品通量：1~120个； 4.缓存液容量：~1L； 5.溴酚蓝染料迁移率：≥3cm/h@200V。
67 | 垂直电泳槽 | 6 | 1、同时可运行4块胶； 2、可使用预制胶或手灌胶； 3、手灌胶或预制胶大小（宽*长）：≥8*7cm； 4、有封边垫； 5、制胶模具一次可同时制4块胶；
68 | 转膜槽 | 6 | 1.电泳槽尺寸：≥20*42*10cm； 2.胶盘尺寸：≥15*15cm； 3.样品通量：1~120个； 4.缓存液容量：~1L； 5.溴酚蓝染料迁移率：≥3cm/h@200V。
69 | 组织匀浆器 | 3 | 可容纳24个1.5/2ml或12个5ml离心管，样品管振动频率：2500—6000次/分钟
70 | 真空抽吸泵 | 2 | 真空压力：0~85Kpa； 压力：≥400Kpa； 流量：≥25L/min。